首钢京唐钢铁联合有限责任公司质检监督部购置全自动激光引伸计拉伸试验机

项目零固设备采购

技术需求书

首钢京唐钢铁联合有限责任公司

二〇二六年四月

一、项目概况

1.1 项目基本信息

项目名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司质检监督部购置全自动激光引伸计拉伸试验机项目

项目编号：20000463013026086

1.2 设备安装地点

曹妃甸工业区首钢京唐公司厂区内/轧钢分析中心作业区

1.3 厂区自然条件

1.3.1厂址位置

京唐钢铁厂位于唐山市南部的渤海海湾，距唐山市80km，距首钢矿业公司120km、距京唐港60km、距秦皇岛港170km、距天津新港70km、距北京市220km。

本项目设备安装地点轧钢分析中心位于热轧北路与经二路路交叉口西北侧。

1.3.2气象条件

1）气象

本地区气候属于大陆性季风气候，具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。

2）气温

年平均温度：11.3℃

年最热月平均最高温度：27.6℃

年最冷月平均最低温度：-8.6℃

极端最高温度：39.6℃

极端最低温度：-21℃

3）降水

年平均降水量：608.1mm

年最大降水量：934.0mm

日最大降水量：266.2mm

一小时最大降水量：118.6mm

4）雷暴

该地区雷暴日年平均12天，多出现在6～8月份，占全年雷暴日的70～80％。

（4）地震基本烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及《首钢曹妃甸钢铁厂选址可行性研究阶段工程勘察报告》，拟建场区的抗震设防烈度为7度。设计地震分组为第三组，设计基本地震加速度为0.15g。

1.4 能源介质条件

1.4.1当地供电参数

AC380V三相五线制，50HZ，+10%/-15%

T.O.P交接点：轧钢分析中心力学间原全自动波纹度设备处。

1.4.2 气体介质

压缩空气压力0.6MPa。

1.5电源要求

电源：3相380V交流，50Hz、25KW。（备注：从设备到机旁箱和到配电室之间的电缆材料和铺设由乙方提供，所有产生的费用包含到设备费用中。）

二、供货范围

2.1  设备供货清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150kN全自动拉伸试验机 | 1套 | 详见技术规格要求 | ★合同签订生效后6个月内现场交货，到货后1 个月内完成安装调试 | 首钢京唐轧钢 分析中心 |

2.2货物详细需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150kN电子万能试验机主机 | 台 | 1 | 准确度0.5级，配无间隙滚珠丝杠 |
| 2 | 主机框架 | 台 | 1 | 同轴度＜8% |
| 3 | 伺服电机 | 套 | 1 | 低噪音，满载≤75dB |
| 4 | 150kN力传感器 | 台 | 1 | Interface或同级别国际知名品牌，300N起1级、1500N起0.5级 |
| 5 | 高精度控制器 | 台 | 1 | 国际知名品牌，单通道采集频率≥2500Hz |
| 6 | 全自动送样装置 | 套 | 1 | 含六轴协作机器人（库卡、ABB、UR，占地追求最小） |
| 7 | 六轴协作机器人 | 套 | 1 | 负载≥20kg，重复定位≤0.06mm，防护≥IP67 |
| 8 | 平行气爪 | 套 | 1 | 国际知名品牌 |
| 9 | 夹持手指 | 套 | 1 | 定制适配试样 |
| 10 | 视频引伸计 | 套 | 1 | 0.5级，视野≥180mm，集成横纵向测量 |
| 11 | 平推液压夹具 | 套 | 1 | 双面平推，Hallite或同级别国际知名品牌密封圈，定心精度≤0.2mm |
| 12 | 夹具油源 | 套 | 1 | 额定流量≥7L/min；最大压力≥30MPa |
| 13 | 适配AGV板材试样托盘 | 套 | 3 | 容量≥24根 |
| 14 | 适配AGV棒材试样托盘 | 套 | 1 | 容量≥40根 |
| 15 | 测径装置 | 套 | 1 | 测量精度：厚度±5μm，激光光幕测量 |
| 16 | 横截面测量台 | 套 | 1 | 日本基恩士或同级别国际知名品牌传感器，厚度±3.5μm、宽度±0.01mm，测量规格上限不低于25mm |
| 17 | 测长装置 | 套 | 1 | 测量试样长度，调整横梁空间（人工选择此功能，便于节省检验时间） |
| 18 | 尺寸测量打标一体机 | 套 | 1 | 尺寸测量/打标功能，数据传输功能。标刻线宽最小≤0.01mm。功能覆盖中厚板板状拉伸和圆棒拉伸。 |
| 19 | 防护围栏 | 套 | 1 | 整机防护，门设安全开关，声光报警 |
| 20 | 试样回收小车 | 套 | 2 | 合格/不合格分类回收，下夹具带斜坡挡块 |
| 21 | 工业电脑 | 套 | 1 | I7-10700/16G/1T+512G/3*千兆网口/USB3.0/双串口/2G独显/LCD23.8/双网卡 |
| 22 | 扫码识别系统 | 套 | 1 | 康耐视或者基恩士品牌，识别7*7mm二维码/条形码，对接LIMS |
| 23 | AI智能控制系统 | 套 | 1 | 含检验过程智慧管控及检测数据智慧审核等数智化融合平台，支持参数实时调整 |
| 24 | 专用工具 | 套 | 1 | 内六角、棘轮扳手等维修保养工具 |
| 25 | 数据下发上传服务器 | 套 | 1 | 将此设备集成现有实验室业务网络，兼顾现有拉伸试验机上传/下发 |

2.3随机备件清单

| 序号 | 构成部分 | 零件名称 | 规格 | 重要 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材夹面 | 夹面 | 定制 | C | 1套 |
| 2 | 平推液压夹具 | V夹块 | φ6-φ20mm | B | 4 |
| 3 | 全自动送样装置 | 手指 | 定制 | B | 2 |
| 4 | 液压站 | 滤芯 | 定制 | C | 1套 |
| 5 | 标定块 | 标准量块 | ±0.002mm | B | 4 |
| 6 | 夹紧油缸 | 油缸 | 适配 | B | 1套 |

2.4供货说明

2.4.1 提供调试用随机备品、备件，按品名、数量、单价和总价分项报出，费用计入总技术协议价中；

2.4.2 卖方在技术协议中说明设备正常工作必需的附件，若未说明，指已包含在标准设备单元中；

2.4.3 提供一套设备维修、保养用的专用工具，配套齐全适配设备维护。

三、设备技术规格书

3.1设备功能及用途

设备主要用于批量板材、棒材等试样的全自动拉伸试验，支持AGV来料自动对接，可自动完成扫码识别、激光刻线、尺寸测量（板材平行段上中下三横截面宽/厚，棒材平行段上中下三横截面垂直90°六个直径）、夹持拉伸、数据采集、废样分类回收。

可精准测量抗拉强度、规定塑性延伸强度、上/下屈服强度、断后伸长率、Agt、Ag、At、Ae、n值、r值等力学性能参数，自动计算并显示标准特征点或用户指定点真实数值。

实现应力速率、应变速率、位移速率多种控制方式，一次试验中可平滑转换；实时显示载荷、各类速率、应变、位移等参数，曲线可分段放大分析并标注特征点，可精准获得真应力应变曲线；试样数据输入错误可修改重算。

试验结束后数据自动导入LIMS实验室管理系统，支持从上级计算机接收测试要求和试样号，实时调整测试条件、切换测试速度，实现全流程无人化操作，工作效率≥15根/小时。

自校准结果（尺寸测量宽度/厚度结果）、拉伸速率等关键过程参数实时采集与传输，纳入智慧审核体系模型，作为SPC质量管控依据。

3.2设备组成

详见2.2货物详细需求一览表。

3.3设备技术规格参数

3.3.1执行标准（最新版本）：

- 试验标准

ISO 6892.1  《金属材料 室温拉伸试验方法》

GB/T 228.1  《金属材料 室温拉伸试验方法》

JIS Z 2241  《金属材料 拉伸试验 室温试验方法》

ASTM E8/E8M 《金属材料拉伸试验标准方法》

ASTM A370   《钢产品力学性能试验标准试验方法和定义》

GB/T 5027   《金属材料 薄板和薄带 塑性应变比（r值）的测定》

GB/T 5028  《金属材料 薄板和薄带 拉伸应变硬化指数（n值）的测定》

- 自动化标准

GB/T 5226.1《机械安全机械电气设备第 1 部分通用技术条件》

GB/T 15706《机械安全设计通则风险评估与风险减小》

GB/T 30574《机械安全安全防护的实施准则》

ISO 13849-1《机械安全控制系统有关安全部件第 1 部分》

ISO 13850《机械安全。紧急制动设计原则》

ISO 11161《机械安全。集成制造系统。基本》

- 11291.1《工业环境用机器人安全第 1 部分：机器人》

- 11291.2《机器人与机器人装备工业机器人的安全第 2 部分：机器人系统与集成》

ISO 10218-2《机器人与机器人装备工业机器人的安全第 2 部分：机器人系统与集成》

- 检定校准标准

JJG 475《电子式万能试验机检定规程》

GB/T 16825.1《静力单轴试验机的检验第 1 部分：拉力和 (或) 压力试验机测力系统的检验与校准》

ASTM E4《试验机的力校准与验证标准规程》

ASTM E1012《在拉伸和压缩轴向力作用下检验框架和试样校准》

ASTM E83《引伸计系统的检定与分级的标准方法》

ASTM E2658《材料试验机速度验证的标准实施规程》

ASTM E2309/E2309M《验证用于材料试验机的位移测量系统和装置的标准实施规程》

3.3.2全自动电子万能材料试验机

| 序号 | 部件 | 技术项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★主机 | 最大试验力 | 150kN |
| 2 |  | 安全保护 | 力过载、位移限位、电压过载、防撞保护，声光报警 |
| 3 |  | 试验机级别 | 0.5级 |
| 4 |  | 单通道数据采集频率 | ≥2500Hz |
| 5 |  | 试验力范围 | 500N～150kN（0.2%～100%额定负荷） |
| 6 |  | 试验力分辨力 | 1/600000FS |
| 7 |  | 变形分辨力 | 1/600000FS |
| 8 |  | 速度测量精度 | 设定速度的±0.2%（0.05mm/min～100%FS） |
| 9 |  | 位移测量精度 | 设定位移的±0.2%或±0.01mm（取最大值） |
| 10 |  | 应变测量精度 | 满足GB/T228、ISO6892-1、ASTM E8等标准 |
| 11 |  | 最大试验速度 | 600mm/min |
| 12 |  | 最小试验速度 | 0.00005mm/min |
| 13 |  | 最大返回速度 | 1200mm/min |
| 14 |  | 横梁位移分辨力 | 0.0067μm |
| 15 |  | 水平试验空间 | ≥600mm |
| 16 |  | 垂直试验空间（不含夹具） | ≥1400mm |
| 17 |  | 同轴度 | ＜8% |
| 18 |  | 主机结构 | 单空间，无间隙滚珠丝杠传动 |
| 19 |  | 额定功率 | ≤10kW |
| 20 |  | 额定电压 | AC380V，50Hz |
| 21 | ★六轴协作机器人 | 负载 | ≥20kg |
| 22 |  | 工作范围 | ≥1.65m |
| 23 |  | 重复定位精度 | ≤0.06mm |
| 24 |  | 防护等级 | ≥IP67 |
| 25 | ★视频引伸计 | 视野范围 | ≥180mm |
| 26 |  | 精度等级 | 0.5级（满足EN ISO 9513） |
| 27 |  | 分辨率 | ≤0.4µm |
| 28 |  | 相机分辨率 | ≥8.9Mpx（4096 × 2160） |
| 29 |  | 帧率 | ≥32Hz（全分辨率） |
| 30 |  | 传感器类型 | COMS（德国IDS） |
| 31 |  | 工作距离 | ≥330mm |
| 32 |  | 测量方式 | 无标记纹理识别，全程跟踪到断裂，虚拟打标点，自动判别断裂位置，移位法测量参数 |
| 33 |  | 接口类型 | USB3.0 |
| 34 | 液压夹具 | 夹持方式 | 三液压缸双面平推，满足短试样夹持需求，同时夹具具有机械、液压双同步系统，有效保证夹具的同步；投标时提供相关图纸说明。 |
| 35 |  | 最大夹持力 | ≥300kN |
| 36 |  | 夹片硬度 | ≥HRC60 |
| 37 |  | 定心(对中)精度 | ≤0.2mm |
| 38 |  | 可夹持试样 | 支持翘曲样品，板材/棒材通用 |
| 39 | 智慧夹具油源 | 额定最大流量 | ≥7L/min |
| 40 |  | 系统额定最大压力 | ≥30MPa |
| 41 |  | 伺服电机功率 | 4kW，可视化调节，具有液压系统生命周期检测系统，可以实时检测液压系统状态。投标时提供相关图纸说明。 |
| 42 | AGV板材试样托盘 | 试样容量 | ≥24根 |
| 43 |  | 试样规格 | 0.5-8mm厚度 |
| 44 |  | 试样长度 | 测量范围250-450mm |
| 45 | AGV棒材试样托盘 | 试样容量 | ≥40根 |
| 46 |  | 试样规格 | Φ5-φ15mm |
| 47 |  | 试样长度 | 160-350mm |
| 48 | ★横截面测量装置 | 测量方式 | 截面四向对测，机械式接触传感器。 |
| 49 |  | 测量范围 | 厚度0.1mm-30mm、宽度6mm-40mm |
| 50 |  | 分辨率 | 1μm |
| 51 |  | 测量精度 | 厚度±3.5μm、宽度±0.01mm |
| 52 |  | 试样长度范围 | 250～450mm |
| 53 |  | 检定量块 | 4（±0.002）10（±0.002）100mm |
| 54 |  | 标定方式 | 机器人抓取量块，自动标定，每10根样品校准一次，可设定校准频次 |
| 55 | 测径装置 | 测量范围 | Φ5～Φ15mm |
| 56 |  | 测量点 | ≥3点（显示原始数据，可导出） |
| 57 |  | 测量输出 | 最小值与平均值可选 |
| 58 |  | 测量方式 | 激光光幕多点测量 |
| 59 |  | 重复精度 | ±1μm |
| 60 |  | 测量精度 | ±5μm |
| 61 | ★尺寸测量打标一体机 | 功能用途 | 拉伸原始尺寸/直径测量，激光打标，覆盖中厚板板状拉伸和棒状拉伸 |
| 62 |  | 标刻线宽 | 最小≤0.01 mm |
| 63 |  | 标刻深度 | 0.01~0.45mm（可调） |
| 64 |  | 标刻范围 | ≥110mmx110mm |
| 65 |  | 通讯接口 | USB2.0 |
| 66 | 系统整体 | 系统占地面积 | 约3000×3000mm |
| 67 |  | 安全保护 | 安全报警、安全防护、过载保护、声光提醒，故障自动保存数据 |
| 68 |  | 工作效率 | ≥15根/小时 |
| 69 |  | 环境适应性 | 温度10~35℃，湿度20~90% |
| 70 |  | 集成系统控制 | 涵盖试验机系统、LIMS（实验室信息管理系统）、自动化系统、智慧监测系统（关键参数的SPC、视觉等）。 |

3.3.3附属设备

3.3.3.1电脑主机：I7-10700/16G/1T+512G/3*千兆网口/USB3.0/双串口/2G独显/LCD23.8/双网卡。

3.3.3.2配无线键盘和鼠标器，发射器有效识别距离不小于15 米；

3.3.3.3显示器：戴尔22"液晶显示器；

3.3.3.4配15 米（含）以上高清线1 根；

3.3.3.5惠普LJ1000 A4 黑白激光打印机；

★3.3.4集成系统控制

3.3.4.1能力及效率：单次放样量≥80根，检测效率：≥15根/小时。

3.3.4.2试验机中可实现三种测试方法（应力、应变及位移），软件可实时显示应变速率曲线以及应变速率与标准要求塑性范围对应情况。

3.3.4.3能从上级计算机接收测试要求和试样号。

3.3.4.4在测试过程中，根据上级计算机下发的信息，自动地调整测试条件。实现实时的切换测试速度。测试结果能自动上传上级计算机。

3.3.4.5设备现场安装调试后，涉及计量项目由投标方委托钢研纳克检测技术有限公司进行现场检定并出具合格证书（检定费由投标方负责）。

3.3.4.6比例标距实现修约。

3.3.4.7数据存储，保障搜索卷号就能查到相应的SQLITE文件，例如存储格式可以不以每批的第一根命名，名字长一点，10个卷号作为SQLITE文件名。

3.3.4.8试验机出现故障导致试验停止时，可以保证最后一根测试完成样品的原始数据自动保存。

3.3.4.9增加n4-6，n6-Ag，n4-Ag，rAg，r10-Ag、r8-Ag、r4-Ag、r2-Ag等自动上传功能，并实现新增检测指标现场配置功能。

3.3.4.10 原始程序可拖拽至测试软件快捷打开。

3.3.5物理检测数智化融合平台智能审核与集控管理软件

3.3.5.1系统组成

系统由四大核心子系统组成，各子系统协同工作，实现拉伸试验全流程智慧化运行：试验机系统、LIMS（实验室信息管理系统）、自动化系统、智慧监测系统（视觉），物理检测数智化融合平台智能审核与集控管理软件与试验机控制系统分开独立开发，优先应用于本次采购试验机，兼具扩展推广性。

3.3.5.2核心功能标准

3.3.5.2.1试验机系统

核心功能：执行试样拉伸试验，精准控制试验力、位移、速度等关键参数。

硬件精度：力传感器精度 ±0.5%，位移传感器分辨率达微米级。

结构要求：具备大载荷承受能力，保障长期稳定运行。

3.3.5.2.2LIMS 系统

信息管理：存储、管理试样信息、试验条件、试验结果等全流程数据。

流程管理：支持试验任务创建、分配、跟踪，自动采集数据并生成试验报告。

数据交互：接收试验机系统试验结果，下发试验任务及参数设置信息。

3.3.5.2.3自动化系统

自动操作：实现试样自动夹持、送样、试验过程控制，减少人工干预。

异常处理：监测试验关键节点，遇夹持异常、试样尺寸异常等情况自动触发处理机制。

闭环控制：接收试验机系统实时数据，发送试验指令，实现试验过程精准调控。

3.3.5.2.4智慧监测系统

视觉监测：通过高清摄像头实时监测试样夹持状态、变形及断样情况。

数据自动判异：按照用户需求，对试验曲线、结果符合性、试验过程SPC等关键内容进行自动的审核评价，实现异常预警。

AI 分析：内置训练模型，识别夹持打滑、曲线异常等状态，给出分析结论及建议。

交互展示：通过大屏及多客户端展示分析结果与视频信息，反馈至自动化系统。

3.3.5.3系统交互要求

试验机系统与自动化系统：双向传输试验指令与实时数据，实现闭环控制。

试验机系统与 LIMS 系统：试验后传输结果数据，接收试验任务及参数信息。

自动化系统与 LIMS 系统：传输节点信息、异常信息，接收流程调整指令。

智慧监测系统与其他系统：同步状态信息及 AI 分析结果，支撑操作调整与数据综合分析。

3.3.5.4数据处理规范

数据采集：通过传感器及摄像头采集物理数据与视觉数据，采集频率 100Hz-1000Hz。

数据传输：采用 TCP/IP、Modbus 等协议，高实时性数据优先传输。

数据处理：LIMS 系统负责数据清洗、存储、统计分析；AI 模型负责深度分析与异常识别。

3.3.5.5实施技术要求

设备改造：对现有拉伸试验机进行智能化升级，增加数据接口，加装传感器及自动化控制模块。

视觉部署：在夹持区域安装高清摄像头及视觉识别软件，监控夹持对中、断裂位置等。

测量优化：CMU 测量数据与 LIMS 系统实时交互，每 10 根样品进行量块校准，校准频次可设定，三重比对超差预警。

模型构建：开发多维度评价规则引擎，实现尺寸测量、曲线解析等智能判断；建立异常处理逻辑，支持人工审核报出。

系统集成：与 LIMS 系统同步检验计划及标准参数，自动上传试验结果及相关文件。

3.3.5.6测试与维护要求

系统测试：完成功能测试、性能测试、兼容性测试，确保满足设计要求。

日常维护：提供硬件清洁、保养、校准服务，软件补丁更新、数据备份服务。

故障排除：建立故障诊断机制，提供远程监控、预警及快速修复服务。

系统升级：根据需求及技术发展，提供功能升级、算法优化服务。

3.3.5.7投标时提供，数智化融合平台智能审核与集控管理软件详细设计说明，及智慧检测系统设计说明；要求图文并茂，提供详细可行的技术方案。

3.4设备安全、环保要求

噪音：操作岗位噪音满足国家职业健康安全卫生标准要求，运行噪音≤75dB。

粉尘：满足国标、地标及企标要求。

★安全：全自动系统主机械手工作区域有安全防护罩和安全联锁装置，避免在设备运行期间工作人员手部进入该区域；光学系统应设置遮光板。

3.5检修要求

传动部位：各个传动机构拆解方便，不存在维修死角情况。

安全防护装置：安全防护罩与设备主体采用螺栓安装，方便拆卸，严禁出现与设备主体焊接等非拆卸现象。

四、设备设计、制造、验收执行标准

本设备设计、制造、加工、装配、检验、验收及包装运输均遵循现行最新版本的国家标准、行业标准及国际通用标准，核心执行标准如下：

4.1试验机基础标准：GB/T 16491、GB/T 2611、JJG 139、JJG 475、GB/T 16825.1；

4.2国际试验标准：ASTM E4、ASTM E1012-19、ASTM E83、ASTM E2658-15、ASTM E2309/E2309M、ASTM E8/E8M、ASTM A370、ISO 6892.1、JIS Z 2241、EN ISO 9513、DIN EN ISO 7500-1；

4.3金属拉伸试验标准：GB/T 228.1、GB/T 5027、GB/T 5087；

4.4安全与自动化标准：GB/T 5226.1、GB/T 15706、GB/T 30574、ISO 13849-1、ISO 13850、GB 11291.1/2、ISO 10218-2。

所有标准若存在更新，自动执行最新版本要求，卖方需确保设备符合所有适用标准的规范。

五、设备供货及安装调试进度

5.1 设备供货周期要求

5.1.1设备的交付日期：签订商务合同后180日历天内交货。

5.1.2过程计算机和软件将通过空运交付，交付时间将由双方的现场总代表协商确定。

5.2 设备安装调试周期

设备到货后30日历天内 完成全部安装、调试、系统联调及试运行，达到正常使用及验收条件。

5.3 包装、运输、保管

设备交货地点统一为实验室，所有设备在到达交货地点前的包装、运输、保管等均由投标人负责；设备到达交货地点完成交接后，设备的二次倒运、保管由招标人负责；由于设备自身问题或投标人组织问题造成的二次运输、包装及期间的保管，有投标人负责。

5.3.1包装要求

5.3.1.1设备包装应适应多次运输和装卸的要求。投标人应对经受运输和存放的良好包装质量负责，确保设备和技术资料在无任何损坏、锈蚀情况下安全到达现场，投标人应根据货物的不同特性和要求将货物包装牢固，并采取防潮、防雨、防腐和防震等措施，以便能经受多次搬运、装卸及长途运输。

5.3.1.2除了供货合同及附件另有规定外，精密设备、压力容器等特殊设备的包装还应按有关标准的要求办理。

5.3.1.2设备的包装和装卸用的特殊工、夹具应包括在投标人的报价中。所有的包装材料及装卸用的特殊工、夹具等由投标人提供，并不归还（除事先申明必须退回者例外，如集装箱）。

5.3.1.3招标人保留向投标人建议的权利，以保证对某些特殊设备包装的可靠性。

5.3.2 运输要求

投标人应要求设备供货方在每个包装箱的两个侧面上用防水的颜料以清楚、工整的文字显著标记或塑封发货单：

——发货人名称。

——合同号。

——项目号、货物名称、设备位号、箱号/件号。

——毛重/净重（kg）。

——重心及起吊点（单件5吨以上需标记）。

——尺寸（长×宽×高，以厘米表示）。

——“轻放”或“向上”或“保持干燥”等（根据设备特点标记）。

5.3.3 油漆和标识

单体设备涂装颜色和标识需要满足国家和行业相关标准及投标人企业相关要求，并在设计联络时进行确认。

由投标人包装、运输、保管不当造成的设备涂装油漆或标识损坏的，投标人应无偿修补或更换。

由招标人现场安装施工操作不当造成的设涂装油漆或标识损坏的，由投标人负责修补，招标应无偿提供油漆色卡、涂装工艺指导书或标识模板等。

六、设备验收指标（性能保证值）

在招标人鉴证下由卖方开展现场试验，进行验收，验收指标如下：

（设备验收分为外观验收、精度验收、功能验收、性能验收四个阶段，所有计量项目需经CNAS认可的计量校准实验室 检定并出具合格校准证书，验收过程由买卖双方共同参与，验收合格后签署验收证书。）

6.1 验收通用要求

6.1.1设备调试时，按本技术规格书要求，对主机、机器人、测量装置、控制系统等所有配置件的技术参数逐项确认，全部达标后方可进入验收；

6.1.2设备整体性能需满足GB/T 228.1、ASTM E8/E8M、ASTM A370等最新版本标准要求；

6.1.3验收过程中若发现指标不达标，卖方需在7日历天内完成整改，整改后重新验收，直至达标。

★6.2具体验收指标及考核方法

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 | 考核方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外观 | 喷漆均匀无掉漆、无色差；标识张贴完整、清晰；设备部件齐全、无损坏、无锈蚀 | 买卖双方共同目测检查，逐项确认 | / |
| 2 | 主机力值 | 准确度0.5级，试验力范围1.5kN~150kN全程达标 | 经CNAS认可的计量校准实验室出具校准证书 | 核心指标 |
| 3 | 横梁位移 | 设定位移的±0.2%或±0.01mm（取最大值） | 经CNAS认可的计量校准实验室出具校准证书 | 核心指标 |
| 4 | 同轴度 | ≤8% | 经CNAS认可的计量校准实验室出具校准证书 | 核心指标 |
| 5 | 横截面测量台 | 厚度±3.5μm、宽度±0.01mm | 经CNAS认可的计量校准实验室出具校准证书 | 核心指标 |
| 6 | 测径台 | 测量精度±5μm | 经CNAS认可的计量校准实验室出具校准证书 | 核心指标 |
| 7 | 视频引伸计 | 准确度0.5级，分辨力≤0.4μm | 经CNAS认可的计量校准实验室出具校准证书 | 核心指标 |
| 8 | 系统功能测试 | 全流程自动化运行正常，AGV对接、扫码、测量、拉伸、回收、数据上传无缝衔接；安全保护功能全部有效 | 连续循环试验50个试样，设备无故障停机 | 允许考核2次 |
| 9 | 工作效率 | ≥15根/小时 | 现场实际考核，连续测试≥30根试样统计效率 | / |
| 10 | 噪音指标 | 设备满载运行时，操作岗位噪音≤75dB | 专业噪音检测仪现场检测 | / |
| 11 | 数据对接 | 与LIMS系统双向通讯正常，数据自动上传、任务自动接收，无丢数、错数 | 与买方LIMS系统联调测试，连续上传50组数据验证 | / |
| 12 | 准确性 | 允许偏差在标样允许范围内 | 选择3个有证标样进行检测。 | 核心指标 |
| 13 | 精度控制 | Rm：σ≤1.15 Rp0.2：σ≤0.72 A80：σ≤1.7% n值：σ≤0.0012 r值：σ≤0.059 | 采用DC04-DC06等软钢制作的内控样，连续测量25根，统计Rm、Rp0.2、A80、n值、r值的标准偏差σ。 | 核心指标 |
| 14 | 设备能力分析 | Cgk≥1.33 | 采用DC04-DC06等软钢制作的内控样，连续测量50根，统计cgk。 | 核心指标 |

七、资料交付内容及进度

投标人向招标人提供资料内容包括设备控制网络图、关技术文件、设备图纸、基础设计资料、。提供的资料和图纸应符合国家和招标人规定的内容及深度要求，并满足招标人订货和日后维护的要求，资料提交模板由用户提供，如果没有则投标人按照自己公司要求提供。

7.1 设备随机资料

| 序号 | 资料名称 | 序号 | 资料名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装箱单 | 6 | 操作要领书（含图文+视频） |
| 2 | 随箱资料清单及随箱资料 | 7 | 系统硬件结构图，设备清单（含外购件品牌/型号） |
| 3 | 合格证（整机+关键外购件） | 8 | 相关维护资料（含易损件更换周期） |
| 4 | 试运转要领书 | 9 | 功能考核要领书 |
| 5 | 备件耗材清单（含规格/型号/更换方法） |  |  |

7.2设备交工归档资

设备交工归档资料（包括但是不限于以下：）

| 序号 | 资料名称 | 序号 | 资料名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件 | 7 | 报关单（进口设备部件） |
| 2 | 技术协议（含本规格书） | 8 | 设备说明书、环保材料检测报告 |
| 3 | 合同文本 | 9 | 特种设备相关监检资料（如有） |
| 4 | 送货清单 | 10 | 设备仪器安装调试、试车记录、总结、竣工图、检测验收等材料 |
| 5 | 设备仪器开箱验收记录 | 11 | 洽谈记录、纪要、备忘录、来往函件及商检材料 |
| 6 | 合格证、装箱单、出厂保修单 | 12 | 设备验收单 |

7.3 资料交付数量和日期

资料交付数量和日期

| 序号 | 资料内容 | 形式及数量 |  | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电子版 | 纸质版 |  |
| 2 | 设备交货随机资料 | 1套（U盘） | 1套 | 随设备交货同步提交 |
| 2.1 | 图纸类 | 3套 | 原尺寸:3套 A3 尺寸:3套 |  |
| 2.2 | 文件类 | 3套 | 6 |  |
| 2.3 | 软件程序类 | 3套 | 0 |  |
| 3 | 设备归档资料 | 1套（U盘） | 1套 | 设备完工验收之日起30个日历天 |
| 3.1 | 图纸类 | 3套 | 原尺寸:3套 A3 尺寸:3套 |  |
| 3.2 | 文件类 | 3套 | 6套 |  |
| 3.3 | 软件程序类 | 3套 | 0 |  |

7.4其他交付资料

7.4.1外购关键零部件的原厂合格证、说明书、质保卡；

7.4.2设备计量校准证书（所有需计量部件）；

7.4.3软件操作视频、设备维护培训课件；

7.4.4 设备故障诊断手册（含常见故障及解决方法）。

7.5 通用事项

投标人所供图纸应满足下列要求：

7.5.1 所有交付的设备图纸都应以设备编号为单位配套折叠成A4尺寸提供，每套图纸必须附有图纸目录，内容包括：序号、图号(制造厂图号)、图纸名称、修改版次、张数、规格、某钢厂某地钢铁统一分类号、专业分类、设计日期等。图纸应按目录所列顺序依次自上而下叠放，无图面或文字面朝外，右下45°大折角，露出标题栏。

7.5.2所有图纸均应纸质良好、图面清晰。图纸进行追加、废除、更换等修改时，应同时提供更新的图纸目录，修改图应作修改版次、修改部位的标记。

7.5.3投标人所供文字（表格）资料应满足下列要求：

7.5.3.1文字资料应在封面上标明工程编号、资料编号、资料名称、设计单位、设计日期，如有合同号、资料项号等也需标明。

7.5.3.2 文字资料修改（包括追加、删除、更换）时，应有修改通知，且须在封面及修改（包括追加、删除、更换）处，以作修改标记（n=1、2、3……或n=a、b、c……表示修改版次）

7.5.3.3投标人提供技术资料电子文件（光盘）的格式要求

7.5.4 具体要求

(1)同一套技术资料提供一张只读光盘，光盘数据不得加密、压缩，且必须进行杀毒处理，不许带有计算机病毒。提供的光盘必须带合适的包装。

(2)只读光盘上应作明显的、不易被擦除的资料提投标人标记、签署及光盘编号。

(3)接收文件格式：

- 技术图纸：或TIF

- 文本文件：PDF或TIF

- 基础图：DWF或DXF

- 总平面图：DWF或DXF

- 中间配管图：DWF或DXF

- 简单件和管线的装配图：DWF或DXF

- 图纸清单：EXCEL

除签字材料外PDF文件均为生成文件，而非扫描文件。

上述格式文件的产生、转换由资料提投标人完成。

(4)资料交接的要求

- 同一套技术资料的上述文件必须存放在同一张光盘内，一张光盘可存放多套技术资料。

- 资料提投标人必须保证所提供光盘内两种格式的电子文件与所提供的相应纸质文件保持一致。

- 中方提供电子文件所用语种为简体中文，中文汉字内码以国家标准（GB2312）为标准。

- 电子文件的存储方式（目录和名称）必须与数据文件记录保持一致。

- 资料提投标人必须提前三个月提供满足标准的数据交换测试盘，数据盘内应提供各专业、各种数据类型的测试数据，由某钢厂某地钢铁有限公司档案处测试确认。

- 当投标人用邮寄方式递交资料时，邮寄件应进行能防潮、防湿的良好包装，包装封面应醒目标示“资料”字样，且须写明工程编号、合同号、设备编号、收件单位、件号／件数、重量(KG)、发件单位等。

- 投标人资料寄交的邮戳时间或送交招标人的签收时间为资料的实际交付时间。

八、 培训与技术服务

8.1培训：

卖方应提供买方四班操作、技术人员、维护、维修培训。

免费技术培训，通过技术培训，应使买方的技术人员能够掌握有关分析操作和日常维护维修知识，在培训课程结束后，按用户同意的标准应进行考核，直到受训人员能够独立使用为止。操作人员能够熟练操作和一般性维护，维护维修人员能够完成较复杂维护维修工作。

8.2技术服务；

8.2.1为了使设备能顺利运行，卖方应负责派有经验的技术人员到买方现场进行安装、试验、调试技术指导，并对设备性能进行担保。

8.2.2卖方技术人员应对技术文件、图纸、操作手册、设备性能和注意事项进行详细正确的讲解，并回答和解决买方提出有关合同方面的技术问题。

九、质保期及售后服务

投标人保证所提供的设备是没有材料和使用上的缺陷，并保证提供的所有设备是全新的，如有以次充好或以旧充新等情况，招标人有权解除合同，投标人应返还招标人已付合同款，承担违约责任并赔偿招标人损失。设备质量实行三包。

9.1 质保期

设备保修期自验收合格起计：整机质保12个月，关键部件质保见表26。投标人在设备保修期满前一个月需对招标设备进行一次全面的维护保养并免费更换非人为损坏的备件。

| 序号 | 关键部件名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 力值传感器 | 3年 |
| 2 | 伺服电机 | 2年 |
| 3 | 六轴机器人 | 2年 |
| 4 | 视频引伸计 | 2年 |
| 5 | 液压系统 | 2年 |
| 6 | 控制器 | 2年 |

9.2 服务

（1）设备验收完毕后，投标人提供不少于1名技术服务人员、不低于1个月的现场派驻跟踪保障服务，确保设备运行初期的稳定、顺畅。

（2）投标人为最终用户提供优质服务，在设备使用遇到技术问题时，及时给予解决，并提供技术支持，保证设备正常运转。在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，如不能在电话中解决问题，将在48小时内赶到用户现场。

十、相关商务要求

10.1 投标报价有效期

本项目报价有效期自报价之日起有效期12个月。

10.2 对投标人资质要求

投标人需投标人应具有独立设计、制造、集成冲击加工中心的资格和能力。并通过IS0 9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康体系等相关认证。

10.3 对投标人业绩要求

投标方需具有5年内同类型全自动拉伸试验机良好使用业绩不少于2家。

投标人需按照表27格式提供业绩清单、平面布置示意图以及采购合同等业绩证明材料。

业绩清单

| 序号 | 建设地点 | 主要建设内容（设备配置） | 数量 | 单位 | 地区/国家 | 合同签约日期 | 投产日期 | 运行情况评价 | 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **公司 |  |  |  | 中国 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.4 其他商务要求

无