# 钢轧作业部购置8号转炉固定式测厚仪项目设备采购

# 技

# 术

规

格

书

- 项目单位基本情况

首钢京唐钢铁联合有限责任公司钢轧作业部配置3座200吨转炉、2座VD炉、3座LF炉、2台中厚板板坯连铸机和1条MCCR连铸连轧生产线，设计年产钢水464万吨、钢坯453万吨的产量规模。

- 项目基本情况

炼钢提产后移动式测厚仪测厚用时较长已不能满足转炉冶炼节奏；依靠人工目测炉衬侵情况有误判的可能。若炉衬过度浸蚀若未能及时发现极易引发穿钢等重大安全事故。同时，缺乏精准测厚手段将导致溅渣护炉、喷补等维护作业存在盲目性，造成耐材浪费或维护不足。

购置1套智能机器人式转炉炉衬测厚仪设备，解决当前转炉炉衬状态监测手段落后、安全风险高、维护盲目等问题。钢轧作业部转炉长期承担高负荷、多品种冶炼任务，炉衬侵蚀速度快，而现有检测方式主要依赖人工目测或低频次定点测量，无法全面、实时、定量掌握炉衬厚度分布，易导致喷补不足或过度，既增加耐材成本，又存在穿钢漏钢等重大安全隐患。

随着炼钢向长炉役、高效率、本质安全方向发展，精准掌握炉衬侵蚀动态已成为保障安全生产和实现精益运维的关键。国内宝武、沙钢、河钢等先进企业已广泛应用智能机器人式炉衬测厚系统，通过全自动三维扫描实现毫米级精度测厚，显著提升炉衬管理智能化水平。实践表明，该技术可有效预防炉衬穿漏事故，延长炉役寿命10%以上，并优化溅渣护炉与在线喷补策略，综合经济效益显著。

- 项目目标与内容

1.项目目标

利用炉役，安装三维激光扫描固定式炉衬测厚系统，相较与移动式炉衬测厚仪，省去了设备每次测量前的运输和定位时间，操作人员在主控室点击鼠标即可远程控制完成炉衬测厚，使炉衬测厚工作更加准确、高效、便捷、安全。大大缩短炉衬测量时间，且炉衬厚度数据更加全面。实现炉衬测厚时间由14分钟降至7分钟。

2.项目内容

购置一套具备全自动、高精度、非接触式检测能力的固定式转炉炉衬测厚仪，完成炉后挡火门配套整体设计整改。进行整体设计方案，经审核同意后锁定挡火门使用形式。

3.工艺/技术/…方案

（1）在电气室安装炉衬测厚系统主控柜，包括工控机及所有通讯和处理模块；在转炉主控室安装光通讯模块、显示器、鼠标及键盘等用于操控炉衬测厚系统。

（2）在炉后安装三重防护激光扫描模块(气冷、防尘、隔热多重保护)：所有现场扫描模块都安装在多功能防护舱内，多功能防护舱安装在距炉口附近的位置，并完成三维激光扫描仪的冷却与防尘，实时监测三维激光扫描仪的环境温度、气压大小等，协调控制整套系统的测量作业及防护。

（3）在炉后安装多功能防护舱装载平台，即ABB机械手（载荷 150kg，重复定位精度 0.10mm）。将多功能防护仓装载在机械手上带来以下几点好处：1、需要检修时可以将防护仓移动到检修工位，便于维护，不影响现场作业。2、使用时才将扫描防护仓移动到测量工位，平时生产时不占用炉后小门附近的作业空间。3、可以提高扫描仓各元件及传感器的使用寿命，4、有可靠的安全保护措施，5、配套挡火门设计改造实施。

（4）在转炉耳轴旋转盘附近安装高精度无线倾角仪（精度达到 0.015 度，采用无线数据传输技术，尽可能减少现场布线。），保证转炉的定位精度。

（5）安装现场控制箱（密封防护），现场扫描控制的支持系统都安装于现场控制箱中，包括：HMI现场操作触屏、环境检测、逻辑控制、气动控制、机械手驱动器、气源处理、传输模块等。将个支持系统集中到现场控制箱，在出厂时就已经完成安装调试，使现场安装调试更加便捷。

（6）安装测厚作业区监控摄像仪，使在远程测厚时能够看到测厚现场的真实情况，避免作业风险。

- 四、系统参数

4.1技术规格

测量原理			           单点测量激光飞行时间

每帧测量实际点数                > 10.000.000

每帧测量时间	                  < 60 sec.

测量范围                       0.5 – 25 m

测距精度                       ± 5 mm

最大目标温度                   1700 °C

4.1.1 激光扫描器技术规格

垂直扫描角度    	              120 °固定

水平扫描角度 		              0° - 360°可选

激光头的冷却                   气冷式系统

人眼安全激光					     1级激光产品（不伤眼睛）

- 五、供货范围

转炉固定式测厚系统的供货范围（供货商为系统整体性负责）

表1 FCM炉衬测厚仪硬件模块

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控柜 |  |  | 1个转炉配1套 |
| 1.1 | 机柜本体 | 1 | MCU |  |
| 1.2 | 电气控制模块ECU【预装】 | 1 | ECU |  |
| 1.3 | 数据通信模块【预装】 | 1 | DCM |  |
| 1.4 | 信号转换模块SCM【预装】 | 1 | SCM |  |
| 1.5 | 工控机(含键鼠) | 1 | F610 |  |
| 1.6 | 显示器 | 2 | LCD |  |
| 1.7 | 视频扩展模块 | 1 | VEM |  |
| 2 | 机器人测厚模块 |  |  | 1个转炉配1套 |
| 2.1 | 三维激光扫描仪 | 1 | LMH |  |
| 2.2 | 多功能防护舱 | 1 | MFPC |  |
| 2.3 | 现场电气控制单元FCC | 1 | FCC |  |
| 2.3.1 | 电源模块【预装】 | 1 |  |  |
| 2.3.2 | 驱动控制模块【预装】 | 1 |  |  |
| 2.3.3 | 现场信号处理模块【预装】 | 1 |  |  |
| 2.3.4 | 气动控制模块【预装】 | 1 |  |  |
| 2.3 | 工业六轴机器人 | 1 | IRB | 配置防护服、ABB机械 |
| 6 | 无线倾角仪 | 1 | WIM | 1个转炉配1套 |
| 6.1 | 倾角仪主机 | 1 |  |  |
| 6.2 | 倾角仪专用电池 | 1 |  |  |
| 6.3 | 倾角仪专用充电器 | 1 |  |  |
| 7 | 标记点单元 | 1 | MPU | 1个转炉配1套 |
| 7.1 | 焊接底座 | 3 |  |  |
| 7.2 | 不锈钢标记球 | 3 |  |  |
| 7.3 | 配套挡火门 | 1 |  | 配1套 |
| 8 | 现场视频监控模块 | 1 | VSS | 1个转炉配1套 |

表2 系统软件

|  | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Win7 系统 | 1套 |
| 2. | 炉体建模软件MODESTAB-V1.0 | 1套 |
| 3. | 测量软件:谱诚转炉炉衬厚度检测软件LCM-V1.0 | 1套 |
| 4. | 数据查看与历史趋势软件一套：LCMBrowser-V1.0 | 1套 |

六、招标要求

- 1.投标单位应足够熟悉200吨转炉情况及炉壁工况，所投标品牌固定测厚仪产品业绩至少在炼钢转炉应用5套以上。

- 2.供货周期：合同签订3个月内。

- 3.供货商负责设备供货、指导安装、调试、维护及培训。

- 七、验收

验收：系统将按照保证值和测试方法进行测试和验收。验收合格后将签署《设备验收书》。

保证值

| 编号 | 描述 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测 量 范 围 | 0.5-25 m | 米 |
| 2 | 测 量 重 现 性 | +/- 5 mm | 毫米 |
| 3 | 测 量 精 度 | +/- 5 mm | 毫米 |
| 4 | 单个扫描的扫描速度 | < 60 s | 秒 |

- 八、验收测试

性能测试：当系统安装完成后，开始试运行。在24小时内，即3个班的时间，做3次自动扫描和评估，在此期间，不对软件做任何调整或修改。当3次测量正确完成，没有任何错误，则设备的性能测试成功

测量精度：采取炉壳半径对比验证法，具体如下： 将转炉摇到设备可以测量炉壳上的特定区域的角度。仪器测量特征区域离转炉中心线的平均半径记为Ra；然后将特征区域上贴上一片已知厚度均匀的钢板（或其他类似物体），测量贴完钢板后该区域离转炉中心线的平均半径记为Rb，测量得到的钢板厚度值（Rb-Ra）与实际钢板厚度值的误差应≤3mm，则认为验收合格。

- 九、保质期

- 设备验收后，整机质保1年，激光测量头质保3年，在质保期内由系统自身原因导致的故障，将提供免费服务和相应备件。在质保期内，如遇到设备疑难杂症，需及时响应，于24小时内提供现场技术服务，保修期以外，系统出故障，需及时提供解决，乙方对其提供的软件免费升级。

- 十、随机资料

1.装箱清单

2.产品合格证

3.质量检验证书

4.设备操作手册