## 询价设备清单
分析仪表系统询价设备清单（Excel字段格式）
项目：首钢京唐钢铁联合有限责任公司新建高效煤气发电机组项目；标段：分析仪表系统；标段编号：YL2025LZ006-NPB-047；交货期：2026-07-31
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 用途/安装点 | 规格型号/型式 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌/同等 | 制造商/报价品牌 | 含供货范围 | 要求交货期 | 质保期 | 备注 | 询价单价(含税) | 税率 | 合价(含税)
1 | 分析仪表 | 直插式氧化锆氧量分析仪检测器 | 锅炉本体烟道左右两侧氧含量检测 | 直插式氧化锆 | 量程0~25%O2；响应<5s；探头316L；探头长度1500mm；4~20mA；220VAC；带加热器、热电偶、反法兰 | 套 | 2 | ABB/西门子/仕富梅/梅特勒托利多 |  | 主机+安装附件+配对法兰/反法兰+位号标签 | 2026-07-31 | 12个月
2 | 分析仪表 | CO在线分析仪（煤加前） | 煤加前一氧化碳含量检测 | 原位激光对穿式/TDLAS | 量程0~100ppm（测量范围可调CO:0~1%）；±1%FS；自动反吹；3路继电器；防爆；IP65/IP66；220VAC/24VDC | 套 | 1 | NEO/ABB/西门子/仕富梅/梅特勒托利多 |  | 主机+吹扫单元+防爆保护箱+配对法兰+反吹附件 | 2026-07-31 | 12个月 | 量程建议澄清
3 | 分析仪表 | CO在线分析仪（煤加后） | 煤加后一氧化碳含量检测 | 原位激光对穿式/TDLAS | 量程0~100ppm（测量范围可调CO:0~1%）；±1%FS；自动反吹；3路继电器；防爆；IP65/IP66；220VAC/24VDC | 套 | 1 | NEO/ABB/西门子/仕富梅/梅特勒托利多 |  | 主机+吹扫单元+配对法兰+反吹附件 | 2026-07-31 | 12个月 | 量程建议澄清
4 | CEMS系统 | 脱硝入口CEMS分析系统 | 脱硝入口烟气连续监测 | 抽取式CEMS | 含温压流、粉尘、湿度、SO2、NOx、O2；系统含除尘除氨除湿预处理 | 套 | 1 | 中节能天融/美国热电/广州怡文 |  | 整套供货，含工控单元/集线箱/内部电缆/安装附件 | 2026-07-31 | 12个月
5 | CEMS系统 | 脱硫入口CEMS分析系统 | 脱硫入口烟气连续监测 | 抽取式CEMS | 含温压流、粉尘、湿度、SO2、NOx、O2；系统含除尘除氨除湿预处理 | 套 | 1 | 中节能天融/美国热电/广州怡文 |  | 整套供货，含工控单元/集线箱/内部电缆/安装附件 | 2026-07-31 | 12个月
6 | CEMS系统 | 烟囱45m平台CEMS分析系统（含CO） | 烟囱排口连续监测 | 抽取式CEMS | 含温压流、粉尘、湿度、SO2、NOx、O2、CO；CO为单独NDIR分析仪，与CEMS同品牌并共用取样预处理系统 | 套 | 1 | 中节能天融/美国热电/广州怡文 |  | 整套供货，含工控单元/集线箱/数据传输/环保上传接口/安装附件 | 2026-07-31 | 12个月 | UPS/双电源切换装置清单数量为0，建议确认
7 | 分析仪表 | 氨逃逸在线分析仪（脱硝出口） | 脱硝出口氨逃逸检测 | 原位激光对穿式 | 量程0~7.5mg/m3；精度≤±1%；响应<60s；4~20mA；24VDC；吹扫气0.3~0.8MPa | 套 | 1 | NEO/西门子/ABB/中科天融 |  | 主机+探头+系统控制+数据采集+吹扫附件 | 2026-07-31 | 12个月
8 | 分析仪表 | 氨逃逸在线分析仪（烟囱） | 烟囱氨逃逸检测 | 抽取式 | 量程0~5mg/m3；精度≤±1%；响应<60s；4~20mA；24VDC；具备在线标定功能 | 套 | 1 | NEO/西门子/ABB/中科天融 |  | 主机+取样预处理+控制单元+吹扫附件 | 2026-07-31 | 12个月 | 安装方式文字存在差异，建议确认
9 | 热值分析 | 焦炉煤气热值分析仪 | 焦炉煤气热值在线分析 | 燃烧法 | 量程0~20000kJ/m3；精度±1.5%；4~20mA；更新≤2s；自动点火；带预处理；附1套滤芯及标气 | 套 | 1 | 西门子/ABB/上海中冶横天/德国尤尼 |  | 主机+预处理+风机+标气+滤芯+安装附件 | 2026-07-31 | 12个月
10 | 热值分析 | 高炉煤气热值分析仪 | 高炉煤气热值在线分析 | 燃烧法 | 量程0~5000kJ/m3；精度±1.5%；4~20mA；更新≤2s；自动点火；带预处理；预处理前设水洗过滤器；附1套滤芯及标气 | 套 | 1 | 西门子/ABB/上海中冶横天/德国尤尼 |  | 主机+预处理+水洗过滤器+风机+标气+滤芯+安装附件 | 2026-07-31 | 12个月
合计 | [15 empty] | 0

## CEMS子项拆分
系统名称 | 子项 | 规格/量程 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 | 备注
脱硝入口CEMS | 温压流变送器 | 压力-5~+5KPa；流速0~40m/s；温度0~600°C | 套 | 1
脱硝入口CEMS | 抽取式超低粉尘仪 | 0~20mg/m3 | 台 | 1
脱硝入口CEMS | 湿度仪 | 0~40% | 台 | 1
脱硝入口CEMS | SO2分析仪 | 0~300mg/Nm3；非分散紫外 | 台 | 1
脱硝入口CEMS | NOx分析仪 | 0~300mg/Nm3；非分散紫外 | 台 | 1
脱硝入口CEMS | O2分析仪 | 0~25% | 台 | 1
脱硝入口CEMS | 工控单元 |  | 台 | 1
脱硝入口CEMS | 集线箱 |  | 台 | 1
脱硝入口CEMS | 数据采集传输仪 |  | 台 | 1
脱硫入口CEMS | 温压流变送器 | 压力-10~+5KPa；流速0~40m/s；温度0~300°C | 套 | 1
脱硫入口CEMS | 抽取式超低粉尘仪 | 0~20mg/m3 | 台 | 1
脱硫入口CEMS | 湿度仪 | 0~40% | 台 | 1
脱硫入口CEMS | SO2分析仪 | 0~300mg/Nm3；非分散紫外 | 台 | 1
脱硫入口CEMS | NOx分析仪 | 0~300mg/Nm3；非分散紫外 | 台 | 1
脱硫入口CEMS | O2分析仪 | 0~25% | 台 | 1
脱硫入口CEMS | 工控单元 |  | 台 | 1
脱硫入口CEMS | 集线箱 |  | 台 | 1
脱硫入口CEMS | 数据采集传输仪 |  | 台 | 1
烟囱45m平台CEMS | 温压流变送器 | 压力-2~+2KPa；流速0~40m/s；温度0~200°C | 套 | 1
烟囱45m平台CEMS | 抽取式超低粉尘仪 | 0~10mg/m3 | 台 | 1
烟囱45m平台CEMS | 湿度仪 | 0~40% | 台 | 1
烟囱45m平台CEMS | SO2分析仪 | 0~70mg/Nm3 | 台 | 1
烟囱45m平台CEMS | NOx分析仪 | 0~60mg/Nm3 | 台 | 1
烟囱45m平台CEMS | O2分析仪 | 0~25% | 台 | 1
烟囱45m平台CEMS | CO分析仪 | 0-500-1000ppm；NDIR；与CEMS同品牌 | 台 | 1
烟囱45m平台CEMS | 工控单元 |  | 台 | 1
烟囱45m平台CEMS | 集线箱 |  | 台 | 1
烟囱45m平台CEMS | 数据采集传输仪 |  | 台 | 1

## 填写说明
字段 | 说明
询价单价(含税) | 供应商填写，主表合价自动按 数量×单价 计算
税率 | 可默认13%，如供应商适用税率不同可调整
制造商/报价品牌 | 填写实际报价品牌或厂家名称
交货地点 | 已按招标文件预填：河北省唐山市曹妃甸区京唐公司高效煤气发电项目现场或买方指定地点
交货期 | 已按招标文件预填：2026-07-31
质保期 | 主表按招标文件填写为12个月；技术规格书中另提设备质保期2年，建议投标前统一口径
重点澄清1 | CO在线分析仪同时出现0~100ppm及可调0~1%表述，建议确认最终量程
重点澄清2 | 烟囱CEMS中UPS 10KVA 60min、双电源切换装置数量为0，建议确认是否纳入供货
重点澄清3 | 烟囱氨逃逸分析仪在文本中出现抽取式与原位对穿安装表述差异，建议确认