首钢京唐钢铁联合有限责任公司

2026年液压工具包项目

技

术

规

格

书

目 录

一、供货清单及技术要求	3

二、设备检验	3

1、外观检查	3

2、质量验收	4

三、综合进度	4

四、技术资料交付	4

五、售后服务及培训	5

1、售后服务	5

2、培训	5

六、其他条款	5

首钢京唐钢铁联合有限责任公司设备部《关于采购液压工具包的请示》项目（项目编号20000463013023062），需购置的设备，技术要求如下：

- 供货清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油低温粘度仪 | 1 | 台 |  | 满足GB/T 265标准要求，用于润滑油低温粘度检测。计时精度要求优于±0.1s。测量温度范围为室温至-60℃以下。采用自动控制方式。配备主机一台，联想T14(1TB固态硬盘，32G以上内存)电脑一台。插座（公牛B5440）一个。配备装用量2倍体积的冷媒。配备凯能CAV2100专用粘度管一只（50-5000）。 | 神开、大连北方、北京得利特或与上述品牌相当的国内、国际知名品牌产品。 |
| 2 | 润滑油体积电阻率仪 | 1 | 台 |  | 符合 DL/T 421 标准方法， 用于绝缘油、 抗燃油体积电阻率的测定。全自动操作，液晶显示，控温精度优于±0.1℃。触摸液晶显示屏的配置，测定过程自动完成，自动控温，自动计时，自动清洗，自动烘干，液位提示，废液提示，自动记录实验数据，选择性保存数据，自动计算实验结果，自动打印等功能。仪器采用高精度温度控制模块，确保温度控制的的准确性精密性。配备主机一台，插座（公牛B5440）一个。 | 神开、大连北方、北京得利特或与上述品牌相当的国内、国际知名品牌产品。 |
| 3 | 润滑油抗泡沫测定仪 | 1 | 台 |  | 满足GB/T 12579《润滑油泡沫特性测定法》试验标准要求，用于液压油齿轮油涡轮机油压缩机油等油品抗泡沫特性检测。仪器可自动控温，自动计时，控温精度±0.1℃。配备主机一台，进口抗泡头12个，抗泡沫头校准仪1台，插座（公牛B5440）一个。 | 神开、大连北方、北京得利特或与上述品牌相当的国内、国际知名品牌产品。 |
| 4 | 超声波清洗机 | 1 | 台 |  | 20-25L，超声波清洗机，清洗油样瓶使用。调温区间室温-80℃。 | 声彦或与之相当的国内名牌产品。 |
| 5 | 润滑油浊点仪 | 1 | 台 |  | 满足GB/T 6986《石油产品浊点测定法》的要求，用于润滑油浊点检测。全自动操作，控温精度优于±0.5℃。可同时至少用于四个样品检测。配备主机一台，插座（公牛B5440）一个，装用量2倍体积的冷媒。 | 神开、大连北方、北京得利特或与上述品牌相当的国内、国际知名品牌产品。 |
| 6 | 润滑脂相似黏度仪 | 1 | 台 |  | 满足SH/T 0048《润滑脂相似粘度测定法》的要求，用于润滑脂相似黏度检测。全自动操作，控温精度优于±0.2℃。配备主机一台，插座（公牛B5440）一个，装用量2倍体积的冷媒。 | 神开、大连北方、北京得利特或与上述品牌相当的国内、国际知名品牌产品。 |
| 7 | 润滑脂氧化安定性测定仪 | 1 | 台 |  | 满足SH/T 0325《润滑脂氧化安定性测定法》的试验要求，用于润滑脂氧化安定性的检测。加热部分为金属恒温浴，加热棒镶嵌在浴中。时间控制系统采用数字计时仪做计时器，具有开机复零、外控计时、停机及复位等功能。配备主机一台，插座（公牛B5440）一个。 | 神开、大连北方、北京得利特或与上述品牌相当的国内、国际知名品牌产品。 |
| 8 | 润滑脂机械杂质检测仪 | 1 | 台 |  | 满足SH/T 0336《润滑脂机械杂质测定法》的试验要求。配备主机一台，插座（公牛B5440）一个。 | 神开、大连北方、北京得利特或与上述品牌相当的国内、国际知名品牌产品。 |
| 9 | 滚筒安定性测定仪 | 1 | 台 |  | 满足SH/T0122《润滑脂滚筒安定性测定法》的要求，最高调节温度200℃。随机修理工具（世达03760）一套，插座（公牛B5440）一个。 | 神开、大连北方、北京得利特或与上述品牌相当的国内、国际知名品牌产品。 |
| 10 | 电导率仪 | 1 | 台 |  | 满足GB/T 5750.4技术要求，用于实验室水质电导率检测。 参数要求： 量程：0.000 μS/cm-2,000 mS/cm； TDS: 0.00 mg/L-1,000 g/L； 盐度： 0.00-80.00 psu； 电阻率： 0.00-00.0 MΩ*cm。 配备主机一台，插座（公牛B5440）一个。 | 梅特勒品牌或者相当的品牌 |
| 11 | 超声波流量计 | 1 | 台 |  | 满足ISO 12242的技术要求。主要用于液压油、润滑油流量检测。 参数：主机2通道、供电方式10.5-15 V DC、4-20 mA输出。 传感器1技术参数：25-150 mm推荐测试管径范围、精度：0.04 %读数 ±3 μA、传感器工作频率：4 MHz、测试温度范围： -40-130 °C、传感器电缆线长度2米、适用于Q传感器的标尺夹具、耦合剂（-30-130 °C）。 传感器2技术参数：6-70 mm推荐测试管径范围、精度：0.04 %读数 ±3 μA、传感器工作频率：8 MHz、测试温度范围： -40-130 °C、传感器电缆线长度2米、适用于S传感器的标尺夹具、耦合剂（-30-130 °C）。 检测管径范围： DN6-DN150； 环境温度范围： -20-40℃； 管路材质： 碳钢、不锈钢等。 供货要求：外夹式超声波流量测量仪1套（中文操作手册、仪器箱、主机绑带、充电电源、电缆线、数据传输线、数据输出线、卷尺3m）。 包含以下安装工具：1、得力套装37件大飞12.5mm棘轮套筒1套，重型管子钳（10英寸）1把，梅花扳手22+1布包套装两用23件套1套。2、净佰俐油污清洁剂（450ML/瓶）120瓶。3、WK工业吸油纸（30*35cm 300张/盒）10盒。4、特瑞堡R形密封圈13*1.6*2、22.53*2.3*2.62、10*2*2，数量各200个。5、襄阳航宇伺服放大器HYK-SVC-AO-1000、输入±10V，输出±1000mA。6、华电自动化电流变送器HD-41-2A、输入±2A、输出0～20mA、供电24V。数码显微镜x6D，3个。 | 弗莱克森、E+H、西门子、艾默生等知名品牌或相当品牌 |
| 12 | 声学巡检仪 | 1 | 台 |  | 满足 GB/T 45348的技术要求，用于润滑油、液压油、水、气体等介质的泄漏检测，放电检测。 频率范围：2kHz至96kHz 测量距离：0.3米至120米 测量声压范围：30dB-120dB 检测灵敏度：在10米距离处检测出3Bar压力下的50CCM泄漏量 显示屏：大于5英寸，分辨度大于800x480 帧速度：大于25FPS 测量模式：超声波、可听声波、用户自定义 存储空间：内部存储大于等于32GB 存储格式：图片JPG，视频MP4 通讯：WiFi、USB 数据报告软件：配备电脑端软件 电池类型：可充电式锂电池，可现场更换 续航时间：单块电池续航≥3小时 工作温度：-20°C-50℃ | 国内或国际知名品牌产品 |

- 设备检验

1、外观检查

设备内外包装是否完好，无破损，碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

如发现上述问题，应做详细记录，必要时拍照留存证据。

以供货合同或者技术协议为依据，检查主机、附件的规格型号、配置及数量、并逐件清点，发现不符合，不予验收。

认真检查随机资料是否齐全，如说明书、产品合格证等，有缺失的，不予验收。

2、质量验收

（1）移动装置操作平滑流畅，无异响，卡顿等异常现象。

（2）按钮类、手柄类、触摸屏类部位，操作灵活，功能正常

（3）玻璃器皿、容器无裂痕、磕碰痕迹。

（4）设备工作稳定，性能指标符合本协议的要求。

三、综合进度

1、交货期：按合同交货期按时交货。

2、由卖方负责运输、调试、安装、人员 培训等工作，不另行收费。

3、设备到货后，卖方接到卖方安装通知后，在2个工作日内排出技术人员到现场进行安装、调试、培训。

四、技术资料交付

技术资料包括以下内容：

安装调试指导书

使用说明书（含运行、维护、检修说明书）

备件、材料清单

设备出厂合格证书

操作、维护手册

出厂检验项目清单

设备验收项目清单

对卖方操作、点检、维护人员的培训内容及课时清单。

需供需双方根据需要协调解决的设计制造问题。

投标方提供的设备及附件规格，重量或接线等有变化时，应及时书面通知招标人。

提供一年备品、备件、耗材及工具，按照品名、数量、单价及总价分项报出，费用列入总投标价。

投标方在投标中说明上述设备正常工作必需的附件，如不说明，则指已包括在标准设备单元中。

提供一套上述设备维修保养及设备使用的专用工具。

五、售后服务及培训

1、售后服务

质保期为设备安装、调试合格后12个月。

质保期内非人为故障，如零件损坏（不可抗拒力造成的除外，如地震火灾等），卖方负责免费维护，恢复设备原有全部功能精度。

服务响应时间：

一般故障：能够通过电话或者邮件指导修复的，在接到报修通知后1小时内电话指导修复，如果需要到现场维修的，24小时内到达现场修复。

重大故障：如遇重大故障，安排工程师在12小时以内赶赴现场解决。

每次维修结束后，工程师须提供维修报告。

2、培训

现场培训在甲方现场进行，乙方人员负责对甲方操作、维修人员进行原理、操作、维护、故障排除方面的免费培训。保证甲方人员能独立熟练操作。具体培训内容：设备操作方法；工作原理；一般故障排除方法；设备点检标准及点检方法；日常维护、保养方法。

六、其他条款

1、未尽事宜，双方本着保证质量保证进度的前提下友好协商解决。

2、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。双方签字盖章后生效。

以下空白。